# 苏州高博软件技术职业学院健康科技研究所

# 科研设备项目招标公告

# 编号：GIST-ZC-202311001

# 苏州高博软件技术职业学院就健康科技研究所科研设备项目采用公开招标形式进行招标。现就有关事项公告如下：

# 一、招标项目：苏州高博软件技术职业学院健康科技研究所科研设备项目（详细内容见附件：招标技术要求书）；

# 二、报名时间：2023年11月10日至2023年11月16日15:00时止；

# 三、报名地点：苏州高新区科技城青山路5号苏州高博软件技术职业学院8号楼后勤管理处 ；

# 四、相关费用：投标保证金5,000元人民币（投标截止时间前以现金或现金支票的方式在投标现场交纳）；

# 五、投标时间：2023年11月22日12:00-13:30时止；

# 六、投标地点：苏州高新区科技城青山路5号苏州高博软件技术职业学院8号楼后勤管理处 ；

# 七、开标时间：2023年11月22日13:30时；

# 八、开标地点：苏州高新区科技城青山路5号苏州高博软件技术职业学院8号楼后勤管理处会议室；

# 九、投标人资质资格审查及要求：（报名时同时提交资质证明）

# 1.投标人应在国内注册且注册资本100万元人民币及以上的独立法人；

# 2.营业执照副本、税务登记证或三证合一新营业执照复印件（加盖公章）；

# 3.具有履行招标项目所必需的设备销售、安装、维护、维修等专业资质；

# 4.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

# 5.参加本次招标活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

# 6.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的采购活动；

# 7.法人或委托代理人（法人委托授权书）的身份证明；

# 8.所投设备必需满足附件中的参数要求，需提供生产厂商针对本项目的授权书、技术参数对照表并加盖公章；

# 9.法律、行政法规规定的其他条件；

# 十、资格审查资料即第九项所要求的资质证明材料必须自行装订，在报名时进行审查。

# 十一、联系方式：

# 报名联系人：潘新法

# 电   话：0512-68836787；13832173166

# 信     箱：690578336@qq.com

# 技术联系人：秦老师  电话：13913161918

# 电子邮箱：qinzhenhong@suda.edu.cn

# 十二、监督单位：苏州高博软件技术职业学院纪委（办公室）

# 监督电话：0512-68836121

# 十三、公告期：自招标公告发布之日起5个工作日

# 十四、招标设备功能、技术参数、配置要求

*注：投标单位可根据本公司实际，选择标段投标，也可以10个标段全投。

本次招标项目标段如下：

标段1：超速离心机1台；

标段2：冰冻冻干机1台；

标段3：分析型高效液相色谱仪1套；

标段4：液氮罐2台；

标段5：全自动立式高压灭菌器1台；

标段6：低压制备型液相色谱仪1套，高压制备型液相色谱仪1套；

标段7：纳滤机1台；

标段8：微量灌注泵1台

标段9：蛋白印迹实验整套设备1批：电泳仪电源3台、垂直电泳仪及转印4套、水平电泳2套；

标段10：细胞及组织超声粉碎仪1台、混悬器3台、普通摇床3台。

# 本次招标项目设备功能、技术参数、配置数量如下：

| 标段 | 项目名称 | 功能、技术参数指标 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ## 超速离心机 | 主要技术参数要求 1. 最高转速：≥150,000 RPM；转速控制精度：±50 rpm ★2. 最大容量：≥ 6 × 32.4 ml, 3. 驱动系统要求为真空密封驱动系统； 4. 温度设定范围： 0-40℃，1℃步进；温度控制精度：2℃ ★5.仪器采用数字化显示真空度 ★6. 目视平衡，样品不平衡容许度为样品体积±10%； ★7. 加速/减速选择：≥10档加速/11档减速；并显示加/减速时间 8.控制系统： （1）彩色液晶显示屏，触幕式操作； ★（2）采用中文操作系统； ★（3）具备脉冲功能及延时启动功能； （4）无限程序存储功能； （5）采用用户身份验证和密码保护的登录方式以提高使用的安全性； （6）可选配远程监控软件； 9. 可选配HEPA高效微粒隔离膜，以提高操作安全性； 10. 同一厂家可供选择的离心管：g-Max管、锥形管、指封管、快封管等； 11. 配置要求： （1）主机； （2）定角转子，离心容量8×13.5mL，最高转速≥55000rpm，最大相对离心力≥287000xg，k因子≤53。 | 1 台 |
| 2 | ## 冰冻冻干机 | 冷阱主机参数： ★1.冷阱温度≤-108℃ 2.隔热材料厚度≥90mm 3.冷阱最大制冰量≥3kg 4.冷阱24小时制冰量≥2.5kg 5.冷阱体积≥4L 6.冷凝器材质：不锈钢AISI 316 7.冷媒：R507/51150 8.冷阱结构：无缝拼接冷阱内壁 ★9.制冷管藏于冷阱主机内部，避免制冷管因常年接触冰水或其它溶剂而腐蚀； 冻干仓参数： ★1.冻干仓直径≥300mm； 2.层板直径≥250mm； 3.单层面积≥0.05m2； 4.可拓展层板层数≥12层； 5.最大冻干面积≥0.6m2； ★6.可同时进行外挂冻干瓶和内置层板冻干 7.支持外挂冻干瓶数量≥4个； 真空泵参数： 1.油泵，油腔内表面有PTFE涂层； 2.气压载阀：有，减少化学蒸汽被夹带进入泵油； 3.防倒吸阀：有，防止在停机时油被倒吸进真空容器； 4.双电压电机：可在115V和240V 之间切换； ★5.标准大气压下的流速：≥100L/min； 6.极限真空压力（分压强）≤5x10-4mbar(4x10-4Torr)； 7.极限真空压力（全压强）≤2x10-3mbar(1.5x10-3Torr)； 8.噪音指数（50Hz): ≤50dBA； 9.油箱容积≥1150ml； 配置清单：主机一台，油箱，真空泵，样品盘（仓） | 1台 |
| 3 | ## 分析型高效液相色谱仪 | 技术参数: 1.1 四元泵 1.1.1 工作原理：串联双柱塞 1.1.2 通道数量：4个 1.1.3 流量范围：0.001~10.000 mL/min，步进0.001 mL/min 1.1.4 最大压力：70Mpa (700 bar, 10100 psi) 1.1.5 压力波动：<0.2 MPa or <1% 1.1.6 流量准确度：±0.1% 1.1.7 流量精密度：<0.05% RSD or <0.01 min SD 1.1.8 梯度准确度：±0.5%（全流域范围内） 1.1.9 梯度精密度：< 0.15%SD 1.1.10 泵清洗系统：主动式单独流路清洗柱塞 1.1.11 液滴计数器：自动监控泵漏液情况和泵清洗液情况 1.1.12 溶剂脱气：内置4通道脱气机 1.1.13 压缩性补偿：全自动，与流动相组成无关 1.2 自动进样器： 1.2.1 样品瓶位：下述任意 4 个托盘和或孔板， • 54×12 mm OD 进样瓶（≤ 1.5 mL） • 96×6，7和8 mm OD 进样瓶 ( ≤ 1.2mL) • 16×15 mm OD 进样瓶（≤ 4 mL） • 9×22.5 mm OD 进样瓶（≤ 10 mL） • 孔板（96 孔和384 孔，深孔式和浅孔式） 再加上12 个9×22.5 mm OD 进样瓶位 1.2.2 进样方式：流经针环模式，无样品损失，无残留 1.2.3 进样体积：0.01~100μL 1.2.4 进样准确度：± 0.5% 1.2.5 进样量精度：<0.25% RSD 1.2.6 交叉污染：0.0004% 1.2.7 最大耐压：70Mpa (700 bar, 10100 psi) 1.2.8 进样周期：< 8s 1.2.9 温控范围： 4-40℃ 1.2.10 UDP用户自定义进样，可实现去溶剂效应，在线稀释和在线衍生功能 1.2.11 进样线性 r>0.99999（咖啡因水溶液） 1.2.12 自动化特点 条码读取托盘：空段检测，样品拖盘/孔板识别，库存管理 1.2.13 可调系统梯度延迟体积范围：0~230uL连续可调（最小可调单位1uL） 1.3 柱温箱 1.3.1 安全性能：防止误开门功能，内置温度、湿度、气体传感器，在线监测漏液情况。 1.3.2 控温原理：帕尔贴结合空气循环模式、直热模式，即双模式温控。 1.3.3 温控范围：5~85℃ 1.3.4 温度准确度：±0.5℃ 1.3.5 温度稳定性：±0.05℃ 1.3.6 容量：最多2支色谱柱，最长30cm 1.3.7 升温速率：典型值5 min 从 25°C 升温至40°C 1.3.8 降温速率：典型值15 min 从 50°C 降温至20°C 1.3.9 预留额外的两个六通阀或七通阀位置，可用于在线样品前处理等应用 1.3.10 管线接头：不锈钢或MP35N材质，耐压1000bar以上，零死体积接口，无需工具手旋拧紧方式，接头与任意主流厂商色谱柱完全匹配不漏液。 1.3.11 温度精度：0.1℃ 1.4 紫外检测器： 1.4.1 原理：双波长，可变波长 1.4.2 光源：氘灯、（可选配钨灯） 1.4.3 频带宽度：6 nm 在254 nm 1.4.4 通道数量：2个 1.4.5 波长范围：190-750 nm 1.4.6 波长准确度：± 1 nm 1.4.7 波长精确度：± 0.1 nm 1.4.8 线性范围：< 5% RSD 在2.5 AU时； 1.4.9 数据采集频率：125HZ 1.4.10 自动校正：D-alpha线法自校正，氧化钬滤光器验证 1.4.11 噪声： <± 2.5 μAU 1.4.12 漂移：<0.1 mAU/h 在254nm下 1.4.13 停泵扫描：支持 配置清单： 1.液相系统基本框架 1 2.四元泵，最大耐压 700bar 1 3.温控自动进样器 1 4.柱温箱，带制冷 1 5.紫外检测器 1 6.标准VWD流通池 1 7.变色龙7.2密钥 1 8.合规客户端 1 9.仪器控制许可 1 10.数据工作站 1 11.C18 柱 1 | 1套 |
| 4 | ## 液氮罐 | 技术参数： 1.箱体结构：双层铝制真空设计结合高级真空绝热材料 2.液氮容量：不大于60升 3.液氮罐瓶颈: 小于22cm 4.静态保存时间：不小于70天 5.标配4个冻存架，可容纳1.2/2ml冻存管1600个 6.冻存架采用悬挂及隔箱设计，编有索引的架子和盒子可以减少存取样品的时间适合手工和计算机库存管理 7.可选配超声波液位监测器，采用超声波技术无需与液氮直接接触，可进行液位监测和报警，减少液氮损耗，提高操作的安全性。 8.罐体高度*直径: 不大于 63*56cm ★9.具有安全锁扣设计，充分保证样品安全 10.符合CE认证. 配置清单： 液氮罐主机一套 | 2台 |
| 5 | 全自动立式高压灭菌器 | 一、基本参数 1.容量:50-55L ；灭菌腔体高度≥600(mm)，可放置5升发酵罐； 2.生产厂家具有灭菌器安装，维修，制造资质：中国特种设备(压力容器)制造许可证（不接受第三方提供)； 3．功率：2600W； 4.温度范围:灭菌温度:105-135℃,融化温度:60-100℃,保温温度:45-60℃； 5.时间范围:灭菌时间:1-999分钟,融化时间:1-999分钟,保温时间:1-7000分钟 ，定时启动时间：0分钟-6天； ★6.设计压力≥0.3MPA，安全阀起跳压力≥0.29MPA； 7.压力表显示范围:0-0.5MPa； 8．可选购烘干功能，自动进水，脉动真空干燥等功能。 二、产品特点: 1.采用“SMARTIII”微电脑控制系统,可对仪器按照用户，管理员，工程师三级进行管理，蒸汽内排； 2.具有自动故障检测系统:开机可自检,运行过程中若仪器出现故障,可报警并显示故障代码； 3.具有后台测试程序:用户管理员输入密码进入后台程序，可用于定期检测仪器的过压保护装； 4.具有双重压力保护装系统：采用了安全阀和过压保护系统的双重压力保护，出现压力异常，泄压，断电保护； 5.排气设置: 排气阀开放温度可设置，设置范围：73-104℃； 6.面板具有状态流程图显示进程； 7.定时启动功能：可以预先设定一段时间程序，使灭菌器按预约时间启动灭菌； 8.记忆存储功能:可创建新的程序,并记忆存储起来,最多可创建多达20条以上程序； ★9．安全装置：自感应压力联锁装置、超温保护系统、干烧保护系统、过压保护、安全阀、过流、短路保护系统、闭盖检查系统、漏电保护装置、防烫伤安全保护、自动故障检测系统。 三、其它 1.配备三个不锈钢提篮，两年质保期须提供厂家售后服务承诺书。 | 1台 |
| 6 | ## 低压制备型液相色谱仪 | 技术参数： 泵 1.流量范围： 1-200 mL/min； 2.溶剂输送方式：FMI无阀计量泵； 3.流量精度：RSD±1%； 4.压力上限：200 psi； 5.梯度精度：±5%； 6.溶剂通道：二元。 检测器 1检测器类型：200-400 检测器 ； 2.光源类型 ：氘灯 ； 3.吸光度范围：0-5 au； 4.波长范围: 200-400nm ； 5.基线噪音: <3x10-4 ； 6.基线漂移: ≤3x10-3 ； 7.波长重复性: ±0.5 nm ； 8.波长精度: ±1 nm。 收集器: 1.收集区域：X: 1-300; Y:1-300;可无限循环 ； 2.收集容量： 无上限 ； 3.收集容器： 15mm、18mm、25mm 架子供选择，也可自定义容器收集或定制特殊规格； 4.安全性：接收托盘设置有导流槽，可将废液导流出仪器外,试管架检测，废液检测，溶剂检测，漏液检测等多种功能。 配置清单： 产品描述及规格; 单位; 数量. 1; 型号; AP-200II; 套; 1. 1.1; 输液泵; 无阀计量泵; 台; 1. 二元梯度. 流速范围：1-200ml/min. 流量精度：±1%. 最大耐压：200psi. 泵头材质：SS316L、PTFE. 1.2; 检测器; 双波长紫外检测器; 台; 1. 波长范围：200-400nm. 波长精度：±1nm. 光源：氘灯. 基线噪声：1*10-4（254nm，水）. 基线漂移：5*10-4（254nm，水）. 1.3; 馏分收集器; 二维自动馏分收集系统; 套; 1. 二维自动馏分收集器. 支持15mm*3、16mm*3、18mm*3、25mm*3 试管架. 支持自定义收集容器. 1.4; 传感器; 控制软件; 套; 1. 压力传感器. 溶剂传感器. 废液传感器. 1.5; 控制系统; 一体式工控机控制; 套; 1. 12.1英寸，内存4G，硬盘≥32G. 支持在线修改流速. 支持数据追溯. 1.6; 启动工具包; 安装启动工具包; 套; 1. 1.7; 相关文件资料; 说明书; 套; 1. | 1套 |
|  | ## 高压制备型液相色谱仪 | 技术参数 泵 1.流量范围：1-100mL/min< 2.溶剂输送方式： 柱塞泵 3.流量精度：RSD±1% 4.压力上限：3000 psi 5.梯度精度：±5%← 6.溶剂通道：二元 检测器： 1.检测器类型：200-400 检测器 2.光源类型： 氘灯 3.吸光度范围：0-5 au 4.波长范围： 200-400 nm 5.基线噪音： 1x10-4(254nm，水) 6.基线漂移： 5x10-4(254nm，水) 7.波长重复性：±0.5 nm 8.波长精度： ±1 nm 收集器 1.收集区域：X: 1-300; Y:1-300;可无限循环 2.收集容量：无上限 3.收集容器：15mm、18mm、25mm 架子供选择，也可自定义容器收集或定制特殊规格 4.安全性：接收托盘设置有导流槽，可将废液导流出仪器外,试管架检测，废液检测，溶剂检测，漏液检测等多种功能。 配置清单： 产品描述及规格; 单位; 数量. 1; 型号; LC-100S; 套; 1. 1.1; 输液泵; 双柱塞泵; 台; 2. 二元梯度. 流速范围：1-100ml/min. 流量精度：±1%. 最大耐压：3000psi. 泵头材质：SS316L、PTFE. 1.2; 检测器; 双波长紫外检测器; 台; 1. 波长范围：200-800nm. 波长精度：±1nm. 光源：氘灯、钨灯. 基线噪声：1*10-4（254nm，水）. 基线漂移：5*10-4（254nm，水）. 1.3; 馏分收集器; 二维自动馏分收集系统; 套; 1. 二维自动馏分收集器. 支持15mm*2、16mm*2、18mm*2、25mm*2 试管架. 支持自定义收集容器. 1.4; 传感器; 控制软件; 套; 1. 压力传感器. 1.5; 控制系统; 一体式工控机控制; 套; 1. 12.1英寸，内存4G，硬盘≥32G. 支持在线修改流速. 支持数据追溯. 1.6; 启动工具包; 安装启动工具包; 套; 1. 1.7; 相关文件资料; 说明书; 套; 1. | 1套 |
| 7 | ## 纳滤机 | 技术参数： 1.最小循环体积：0.2L； 2物料罐：1.1L 带夹套可通热水冷水； 3.工作压力：0-4.0MPa； 4.允许工作温度：5-55℃； 5.泵机功率：500W； 6.pH 适用范围：2-12； 7.过滤速率：0.5--10L/H； 8.膜元件：采用进口膜元件，配置膜元件型号：600D 纳滤膜元件一支， 150D纳滤膜元件一支。膜元件符合美国 FDA 、USDA、3-A 卫生级标准； 8.完全按照卫生级膜元件的膜面流速配置泵的流量范围，可以保证该设备选取的实验参数可以直接放到到工业生产； 10.膜壳根据流体动力学设计，充分保证膜面流速，保证测试数据的稳定可靠； 11.采用变频控制系统，可以控制调节进料流量； 12.设备电源采用双开关控制，低压电源工作，能充分保证设备和人员的安全； 13.带有自动超压保护功能，超压自动停机；保证使用过程安全； 14.带有温度控制模块，超温自动停机，保证实验过程中物料的稳定；可设置高低温报警，自动启停；可设置定时启停功能； 15.可以换装其他型号微滤、超滤、纳滤膜元件； 16.带有物料切换阀门，可以通过切换阀门，外接大容量物料罐，满足大体积物料的过滤要求； 17.所有不锈钢焊接均采用自动充氩保护，单面焊接，双面成型，与物料接触管道没有任何焊接点，保证设备耐压耐腐蚀性能，设备管道内外表面品质优良， 操作简单，清洁卫生，安全可靠； 18.设备尺寸：530 (长) ×430 (宽) ×450 (高) mm。 配置清单： 1.供料泵Q≤5L/M P<4.0MPa； 2.膜壳Ф51xL316； 3.调压阀DN5.DN8 配套； 4.压力传感器 配套； 5.温度传感器 配套； 6.物料罐1.1L (夹套)； 7.环卡连节HJK25、HJK64 配套； 8.电器仪表MD120-2424V5A配套； 9.管路机架530(长)x430(宽)x450(高)mm； 10.控制系统l超压自动保护系统； 11.控制系统2超温自动保护系统； 12.控制系统3变频控制。 | 1台 |
| 8 | ## 微量灌注泵 | 技术指标 1.适配泵头：PFH01(高精度微升灌装泵头)； 2.适用软管：硅胶管及其组件； 3.灌装液量：1μL-99.99L； 4.灌装精度：优于±1%； 5.重复性精度：CV<0.5%； 6.灌装时间：0.1秒-999.9小时； 7.灌装次数：0-999999次(0为无限循环)； 8.间隔时间：0.1秒-999.9秒； 9.回吸参数：0-30； 10灌装方向：顺时针； 11.液量校准：手动输入校准、天平自动读数校准；支持体积法、重量法或在线比例校准； 12.显示：7寸工业触控液晶屏，中英文语言可设； 13.工作模式：单台灌装，多通道并行灌装、多通道独立灌装； 14.权限管理及密码保护：三级用户权限管理，各用户可设置专属密码； 15.参数配方：控制器可存储500组自定义参数配方； 16.批报告：控制器可存储800份批报告，并支持U盘导出、或热敏打印； 17.通信控制：RS485接口，Modbus RTU协议； 18.外控输入：可配置输入，支持启动、急停、缺瓶信号； 19.状态输出：1路报警输出； 20.IP等级：IP31； 21.电源和功率：AC 100V-240V ，50/60Hz； 22.功率：60W； 23.外形尺寸（长*宽*高）：119mm×203mm×176mm（不含泵头）； 24.控制器外形尺寸（长*宽*高）：187mm×123mm×39mm； 25.工作环境：温度范围: 5 - 40°C ，相对湿度：最大85%RH, 无凝露。 | 2台 |
| 9 | ## 蛋白印迹实验整套设备 | 电泳仪电源 1.仪器应用范围 1.1 为电泳设备提供所需电源。 2.性能特点 2.1输出类型：恒压、恒流、恒功率； ★2.2自动升成功能：只要选定恒定值（恒压、恒流或恒功率），其余两项指标自动升成，无须人为调整，避免了误恒定现象； ★2.3微电流状态功能：电泳结束时自动进入微电流，既避免了实验室无人时定时关机造成的样品扩散，又防止了长时间电泳造成的样品损失； 2.4储存记忆功能：具有编程储存记忆功能，可储存12个常用工作程序； 2.5安全性能：过压、电弧、空载和荷载突变监测，过载/短路监测，漏电保护，开路报警、断电自动恢复； 液晶屏同时显示电压、电流、功率、设定时间； 2.6 4组并联，可同时带多个电泳仪（槽； 2.7 具有CE认证； 3. 技术参数： ★3.1输出范围：电压:5-600 V；电流:1-500 mA；功率:1-300 W； 3.2分 辨 率：电压1V、电流1 mA、功率1 W； 3.3显示方式：液晶显示屏； 3.4定时范围：1～999 min。 垂直电泳仪 1.仪器应用范围 1.1 主要用来将大量蛋白按照分子量大小进行分离。 2.性能特点 2.1槽体坚固抗摔：采用优质进口材料一次注塑成型，槽体高度透明，清晰显示电泳状态； ★2.2原位制胶：斜凸轮制胶器配合原位灌胶的技术，不漏胶，直接在跑胶主体上安装好胶室，避免玻璃板二次移动造成的失误； ★2.3电极头兼容性高：设计与国际接轨，可兼容市面上大多电源包括伯乐等； 2.4电泳稳定性好：V型的电极正极设计，两侧有气泡出孔，电泳时不会有气泡存留，保证了电极与缓冲液的充分接触，使得电场强度均匀，有利于电泳谱带平直，减少微笑现象；槽底留有1cm空间，可放置磁力棒进行搅拌，以使缓冲液温度和离子强度均匀，电泳结果更精确； 2.5省缓冲液：可选配减液板，根据需要调节缓冲液； 2.6 具有CE认证。 3.技术参数 3.1凝胶数量：1~2块； 3.2凝胶厚度：0.75 mm；1.0 mm；1.5mm 3.3预制胶：兼容PIERCE，INVITROGEN； 3.4玻璃板尺寸：100×105 mm； ★3.5两种凝胶尺寸（W×H）：83×97 mm、83×75 mm； 3.6梳子规格：1.0mm，9、10、15、18齿4种齿数; 0.75mm；1.5mm，10、15齿2种齿数； 3.7上槽缓冲液体积：150~200 ml； 3.8下槽缓冲液体积：300~680 ml； 3.9支持高电压快速电泳。 转印 1.仪器应用范围 1.1 快速、高质量地完成小型凝胶转印，将蛋白样品转移到硝酸纤维膜、PVDF膜等介质上。 2.性能特点 2.1槽体结实耐摔：抗热有弹性的聚碳酸酯注塑成型，坚固抗摔，透明美观； ★2.2两种转印方式：高电流1小时快速转印两块95×110 mm凝胶，也可进行低电流过夜转印； ★2.3内置冰盒：大容量冷却装置BAY-ICE冰盒，可快速吸收转移过程中产生的热量； 2.4方向标记：红黑颜色标记的转印夹和电极，确保转印过程的样品向正确的方向泳动； 2.5凝胶兼容性强：可以兼容任何面积小于95×110 mm的凝胶。 3.技术参数 3.1转印尺寸：95×110 mm； 3.2转印数量：1~2块； 3.3使用方法：高电流1小时快速转印，或低电流过夜转印。 水平电泳 1.仪器应用范围 1.1 适用于鉴定、分离、制备 DNA，以及测定其分子量。 2.性能特点 2.1槽体坚固抗摔：采用优质进口材料一次注塑成型； ★2.2加粗铂金丝：Φ0.2mm的加粗铂金丝，保证实验稳定性，持久耐用； 2.3维护方便：采用可更换电极头，极大方便后期维护； ★2.4操作便利：凝胶托盘带有荧光标尺，110度高温不变形，无需等待即可灌胶； 2.5快速制胶：有特制的制胶架，制胶无需胶布封口，快速制胶； 2.6安全可靠：限位功能，操作准确；按钮式开盖设计，开盖断电，确保安全。 3.技术参数 3.1凝胶面积（L×W）：70×100 mm； 3.2梳子厚度：0.75 mm、1.0 mm、1.5 mm三种； 3.3 梳子齿数：8孔，15孔； 3.4 缓冲液体积：260 ml。 配置清单： 1.电源 3套； 2.垂直电泳仪及转印4套； 3. 水平电泳 2套。 | 1批（详见本项目配置清单） |
| 10 | ## 细胞及组织超声粉碎仪 | 恒奥HUP-100 1.功率W：80w； 2.处理样品量：1ml～100mL； 3.可储存5个控制模式； 4.脉冲工作范围：5档可调。 | 1台 |
|  | ## 混悬器 | VORTex5，其林贝尔 | 3台 |
|  | ## 普通摇床 | 捷美OS03U | 3台 |

十五、评分标准

本次招标采用综合评分法，总分为100分，具体内容如下：

（一）价格分（35分）

1．评标基准价：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，评标基准价为满分35分；

（二）技术参数、配置及整体综合性能分（50分）

1．技术参数及配置（35分）

投标人需提供反映该产品技术参数的技术支持资料（测试报告或产品说明书）等作为评标依据，否则视为偏离。

（1）所投产品不满足招标文件标注“★”技术条款要求的（偏离）、配置不详、技术参数不清或缺漏项的，经评标委员会评审可作为无效投标。

（2）所投产品不满足招标文件未标注“★”技术条款要求的（偏离）、配置不详、技术参数不清或缺漏项的，每处扣4分。

2．综合性能情况（15分）

（1）所投产品性能参数优于招标文件中技术条款要求情况（评委会认为超出指标有意义的）（6分）。其中优于项，每处加2分。

（2）所投产品的市场反馈情况（9分）。根据所投产品的品牌影响力、市场占有率（同行业为主）、现有用户的反馈情况、使用投标产品发表的学术论文情况等综合评定。

2．其他投标供应商的投标报价得分按照下列公式计算：投标报价得分＝（评标基准价／投标报价）×35分。

（三）综合商务（15分）

1．投标人综合实力（2分）

根据投标人综合实力评定。

2．售后服务与培训情况等（10分）

（1）质保期（3分）。符合招标文件要求的，得1分，每增加一年质保期加1分。

（2）服务、技术支持与培训承诺情况（7分）。

根据投标文件的相关承诺，在服务网点设置情况、服务响应时间、现有用户对产品售后服务情况及服务水平的反馈等综合评定。

3．其它（3分）

（1）投标文件质量（1分）。根据投标文件的规范性、完整性等情况综合评定。

（2）其它优惠措施等（2分）。根据投标人提供的在招标文件要求范围以外，评标委员会认可的优惠措施综合评定。

十六、本次招标采用一次性报价。报价应包括所报仪器设备费、安装调试费、测试验收费、培训

费、运行维护费、税金（含美国产品被加征关税）、国际国内运输费、保险和其他为完成本项目所发生的一切费用。

十七、投标文件的组成

（一）投标文件一

1、投标函

2、投标报价表

3、详细配置及分项报价清单

（二）投标文件二（文件中不得出现所投产品报价及配置分项报价，否则作废标处理）

1、投标基本情况一览表

2、详细配置清单、技术规格偏离表和投标产品彩页

3、销售业绩

4、法定授权书及其他（技术方案、服务承诺、培训承诺）

特别说明：

1、“投标文件一”和“投标文件二”应分别装订和密封，并加盖投标单位公章

2、“投标文件一”，正本一份，副本二份；“投标文件二”，正本一份，副本二份

十八、合同签订及货物交货期、交货地点、付款方式、安装、调试、验收以及售后服务等相关商务要求如下：

（一）中标结果公示结束且无异议的，中标人应在1周内按招标文件、投标文件及相关承诺拟定合同，经最终用户签字确认后，和招标人签订合同。

（二）中标人在中标公示结束后10个工作日内未完成合同签订的，或只选做中标项目一部分的，均作为违约处理（有特殊原因且经招标人同意者除外），中标人须向招标人交纳违约金（违约金按成交金额的5％计算）。

（二）合同的主要条款

1.以下条款均为签订合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改，其他条款将由招标人与中标人结合具体情况协商后签订。

2.交货期

2.1完成货物的交货、安装、调试工作的时间限定：国内供应的货物自合同签订之日起30天内，国外供应货物在收到外贸信用证之日起45天内。如不能按上述要求完成者，请在投标文件中说明。

2.2在履行合同过程中，如果卖方遇到不能按时交货和提供服务的情况，应及时以书面形式通知买方，阐明不能按时交货的理由、可能延误的时间等。买方在收到卖方通知后，有权决定是否修改合同、酌情延长交货时间或终止合同。

2.3除卖方因不可抗力而导致合同实施延误或不能履行合同义务外，如果卖方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，卖方应对买方进行误期赔偿，每逾期1周（不足1周按1周计算），卖方向买方偿付逾期交货部分货款总额的5‰的违约金。误期赔偿费的最高限额为误期货值或合同总价的5%。误期赔偿费由买方直接从货款中扣除。

“不可抗力”系指那些卖方无法控制、不可预见的事件，但不包括卖方的违约或疏忽。这些事件包括：战争、严重火灾、洪水、台风、地震以及其他买方和卖方商定的事件。

2.4在不可抗力事件发生后，卖方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知买方。除买方书面另行要求外，卖方应尽实际可能继续履行合同义务，以及寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其他事项。如果不可抗力事件影响时间持续30天以上时，买方有权终止与卖方的合同，买方也可以和卖方通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

3.交货地点

（1）国内供应的货物交货地点为：苏州高博软件技术职业学院采购与招投标管理中心指定的地点。

（2）国外供应的货物指定目的口岸为：南京、苏州或上海。

4.付款方式

（1）国内供应的货物在用户收到货物并验收合格后15个工作日内付款。

（2）国外供应的货物采用外贸信用证（L/C）方式结算，首付90%，余款验收合格后以TT方式支付。

（3）投标时另有约定的，按约定执行。

5.安装、调试及验收要求

（1）卖方应在买方的配合下，负责对货物的现场安装、调试及指导和服务。

（2）仪器设备到达买方指定地点后，卖方应在收到买方通知后1周内派遣合格的技术人员进行安装调试。

（3）验收所需要的材料、设备和测试样品等均由卖方负责提供。

（4）卖方应在合同规定的时间内完成安装调试工作。因卖方原因造成延期所产生的费用，由卖方负担。

（5）最终验收在买方使用现场进行，在货物达到验收标准，包括应满足中国安全标准和环境保护标准后，买方和卖方应共同签署仪器设备验收合格报告。

（6）卖方人员因安装调试所产生的费用，由卖方承担。

6.售后服务

（1）质保期从设备验收合格后起算，时间不少于12个月。

（2）质保期内，卖方负责因仪器设备本身导致的各种故障的免费技术服务及维修。

（3）卖方负责对买方人员进行免费培训（一般包括货物的性能、原理、操作要领、维修和保养等）。培训一般在买方仪器设备现场进行，培训日程另行约定。

（4）卖方承诺的其他服务条款。

十九、各投标人在投标前，须认真阅读本招标公告，完全了解并接受本招标公告所有条款及要求，在报名截止前报名。

二十、递交投标文件相关事宜：现场递交方式

1. 递交时间：2023年11月22日12:00～13：30

2. 递交地点：苏州市高新区科技城青山路5号

收件人：潘新法

联系方式：13762173166

二十一、投标截止时间：2023年11月22日13:30。

二十二、开标时间：2023年11月22日13:30。